Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА: 
Опыт интеграции ЧПУ-станка с рентгенофлуоресцентными анализаторами для автоматизации геохимических исследований
Experience in integrating a CNC machine with X-ray fluorescence analyzers for automating geochemical researches

- АВТОРЫ:

А. В. Соловьев, А. П. Мощевикин
A. V. Soloviev, A. P. Moschevikin

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур): 
Петрозаводский государственный университет
Petrozavodsk State University

- ГОРОД: 
Петрозаводск
Petrozavodsk

- ТЕЛЕФОН:

+7-8142-719680

- ФАКС:

+7-8142-711000

- E-MAIL:
avsolov@petrsu.ru, alexmou@mail.ru

- АННОТАЦИЯ: 
(на русском языке) – В статье описаны способы подключения и общие аспекты взаимодействия для разных измерительных инструментов, подключаемых к комплексу автоматизации геохимических исследований GeRDA: «Спектроскан ГЕО», Olympus Vanta, oreXpress, Bruker Tracer, SciAps X550
(на английском языке) – The article describes general aspects of operation with various tools connected to the GeRDA geochemical research automation complex: Spectroscan GEO, Olympus Vanta, oreXpress, Bruker Tracer, SciAps X550.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
(на русском языке) – РФА, геохимические исследования, автоматизация, спектрометр, анализатор
(на английском языке) – XRF, geochemical research, automation, spectrometer, analyzer

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Совместно с MEFFA Lab Oy (Финляндия) Петрозаводский государственный университет занимается разработкой комплекса автоматизации геохимических исследований GeRDA (Geochemical Research and Documentation Assistant) [1].

Комплекс состоит из трёхкоординатного стола с числовым программным управлением, блока управления на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi под управлением UNIX-подобной операционной системы и, собственно, одного или нескольких измерительных приборов. На Raspberry Pi запущен GeRDA-сервер — программа на языке Python, управляющая измерительными инструментами и контроллером ЧПУ, подключенным к Raspberry Pi через интерфейс USB. Пользователь взаимодействует с GeRDA-сервером через веб-интерфейс, подключаясь к Raspberry Pi по Wi-Fi. Сценарии веб-интерфейса, реализующие пользовательский интерфейс, написаны в основном на PHP и имеют развитую клиентскую часть на JavaScript [2].

При разработке комплекса возникла задача сопряжения и управления сторонними коммерческими измерительными инструментами. С комплексом GeRDA успешно интегрированы следующие приборы:

- «Спектроскан ГЕО» — портативный рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр, предназначенный для измерения содержания элементов, входящих в состав твердых и жидких веществ, порошков, пленок и материалов на основе рентгеновской трубки с вольфрамовым анодом с напряжением до 50 кВ и детектором с активной площадью 25 мм2 и разрешением до 190 эВ на линии CuKα (8,04 кэВ) (производитель ООО "НПО «Спектрон»", г. Санкт-Петербург);

- Olympus Vanta — противоударный портативный рентгенофлуоресцентный анализатор химического состава на основе 4-ваттной рентгеновской трубки с родиевым, вольфрамовым или серебряным анодом (в зависимости от модификации) с напряжением 8-50 кВ (производитель Olympus Corp., Токио, Япония; в 2022 году выделено подразделение Evident Corp.);

- Bruker TITAN/Tracer — портативный рентгенофлуоресцентный анализатор и спектрометр (адаптированный, в том числе, для обнаружения лёгких элементов, таких как магний, кремний, алюминий) на основе 4-ваттной рентгеновской трубки с родиевым анодом с напряжением 6-50 кВ или 2-ваттной с напряжением 15-30 кВ и детектором с активной площадью 20 мм2 и разрешением до 145 эВ (производитель Bruker Corp., Биллерика, США);

- SciAps X550 — легкий рентгенофлуоресцентный анализатор на основе рентгеновской трубки с родиевым анодом с напряжением 10-50 кВ и детектором с активной площадью 20 мм2 и разрешением 140 эВ на линии MnKα (5,95 кэВ) (производитель SciAps Inc., Бостон, США);

- oreXpress — спектрометр в видимом и ИК-диапазонах (350-2500 нм) на основе InGaAs-детектора с разрешением 2,8 нм (в диапазоне 350-1000 нм) и 6-8 нм в ИК-диапазоне (производитель Spectral Evolution, Хейверхилл, США).

Рисунок 1. Примеры используемых измерительных инструментов в комплексе GeRDA (слева направо: «Спектроскан ГЕО», Olympus Vanta, oreXpress, Bruker Tracer, SciAps X550)

Все устройства реализуют проприетарные протоколы для управления и сбора данных. Спецификации протоколов предоставлены компаниями-разработчиками на условиях неразглашения (NDA).

Для подключения рентгенофлуоресцентного анализатора (РФА) «Спектроскан ГЕО» и ИК-спектрометра oreXpress к комплексу GeRDA используется интерфейс Bluetooth. В модуле управления устройством GeRDA-сервера и тот, и другой инструменты доступны как последовательный порт. Через такой последовательный порт устройству отправляются команды, приходят отклики и информация о состоянии устройства.

Особенностью ИК-спектрометра oreXpress является необходимость калибровки датчика в зависимости от условий, в которых производятся измерения. Для этой цели в программе обработки результатов с ИК-спектрометра предусмотрена особая обработка первого замера исследования — он считается калибровочным. В отличие от остальных приборов, встроенное программное обеспечение oreXpress не даёт аналитического результата по обработке спектра с выявлением элементного состава исследуемого вещества. Собранные комплексом GERDA спектры подлежат дальнейшей интерпретации фирменным программным обеспечением Spectral Evolution.

Для подключения РФА Olympus Vanta и Bruker Tracer используется интерфейс USB в режиме RNDIS. Это значит, что в системе появляется дополнительный сетевой интерфейс типа Ethernet. Инструмент выдаёт одноплатному компьютеру IP-адрес и предоставляет доступ к серверу проприетарного протокола. В случае Olympus Vanta команды и отклики кодируются в JSON-виде и дополнительно упаковываются в сообщения WebSocket. В случае Bruker Tracer поверх обычного TCP-соединения передаются кодированные в XML-виде команды и отклики инструмента.

РФА SciAps имеют широкий спектр интерфейсов (проводной USB, беспроводные Bluetooth и Wi-Fi). Для интеграции с GeRDA выбран интерфейс Wi-Fi. Инструмент подключается к Wi-Fi сети одноплатного компьютера и получает от него IP-адрес, по которому для GeRDA-сервера становится доступен сервис управления устройством. Был также опробован проводной способ подключения. В этом случае в системе появляется USB RNDIS сетевой интерфейс, через который GeRDA-сервер получает доступ к сервису управления инструментом. Сервис управления инструментом разработчиками SciAps реализован в виде веб-сервера с REST API-подобным протоколом. То есть команды инструменту передаются в виде HTTP-запросов, а в HTTP-откликах в JSON-кодированном виде приходит результат исполнения команд.

Для проведения оценочных экспериментов к установке GeRDA также дополнительно подключались фотокамеры в видимом и ближнем ИК-диапазонах, осветительные ИК-прожекторы, карманный измеритель магнитной восприимчивости ZHinstruments SM-30, сканер QR- и штрих-кодов.

Благодаря модульной структуре GeRDA-сервера код, зависящий от проприетарного протокола выбранного инструмента, удаётся компактно изолировать от остального кода и заменять без переделки всей архитектуры системы. Имеются успешные внедрения комплекса GeRDA со всеми описанными типами измерительных инструментов.

Литература:

[1] Мощевикин А. П., Соловьев А. В. GERDA – комплекс автоматизации геохимических исследований и документирования // Control Engineering Россия. 2020. № 4 (88). С. 63-69.

[2] Соловьев А. В., Мощевикин А. П. Сетевая инфраструктура автоматизированного комплекса для геохимических исследований и документирования (GERDA) // Цифровые технологии в образовании, науке, обществе : материалы XV всероссийской научно-практической конференции. Петрозаводск, 2021. С. 118-121.